**2023年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告**

中国疾病预防控制中心地方病控制中心

为了巩固提高各级实验室氟砷检测能力，保障全国地方性氟砷中毒防治工作质量，本年度继续进行全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核工作。考核范围包括承担地方性氟中毒和地方性砷中毒防治任务的省级、地市级和县级氟、砷检测实验室。考核样品按各省考核需求由中国疾病预防控制中心地方病控制中心地氟病防治研究所统一制备，参加考核的各实验室按照检测质量考核要求测定发放的含氟盲样和含砷盲样。现将各级实验室的考核结果分析如下。

**一、考核样品**

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为FS20230101和FS20230102；含氟冻干尿样，编号分别为FN20230101和FN20230102；含氟砖茶样品，编号分别为FC20230101和FC20230102。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为AS20230101和AS20230102；含砷冻干尿样，编号分别为AN20230101和AN20230102。

**二、考核范围**

28个地方性氟中毒病区省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团参加了水中氟化物含量检测考核；16个地方性氟中毒病区省（自治区、直辖市）参加了尿中氟化物含量检测考核；7个饮茶型地氟病病区省（自治区）参加了砖茶中氟化物含量检测考核。

14个地方性砷中毒病区/高砷区省（自治区）和新疆生产建设兵团参加了水中砷化物含量检测考核；13个地方性砷中毒病区/高砷区省（自治区）参加了尿中砷化物含量检测考核。

**三、考核反馈情况**

全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈的总体情况详见表1。

表1 全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈情况

| 考核项目 | 预报实验室数 | 反馈实验室数 |
| --- | --- | --- |
| 水中氟化物含量检测 | 1279 | 1277 |
| 尿中氟化物含量检测 | 496 | 497 |
| 砖茶中氟化物含量检测 | 194 | 193 |
| 水中砷化物含量检测 | 173 | 168 |
| 尿中砷化物含量检测 | 113 | 113 |

**四、评价方法**

采用稳健Z比分值法对检测结果进行统计分析，评价每个参加考核实验室的检测能力。实验室室间的Z分值ZB反映了实验室测定结果的系统误差，实验室室内的Z分值ZW反映了实验室测定结果的随机误差。评价结果分为三种情况：（1）|Z|≤2，检测结果满意；（2）2＜|Z|＜3，检测结果可疑；3）|Z|≥3，检测结果不满意。

本次考核结果的判断标准:1）考核项目的检测结果中两个Z比分值同时满足|Z|≤2，则该考核项目合格；2）考核项目的检测结果中有任何一个Z比分值出现|Z|≥3的情况，则该考核项目不合格；3）其它情况则判定该考核项目基本合格。

1. **考核结果**

（一）含氟样品检测考核结果

1.水氟样品检测考核结果

反馈了水中氟化物含量检测结果的1277个实验室中，1138个实验室合格，99个实验室基本合格，40个实验室不合格，反馈合格率为89.1%。结果详见表2和表7。

2.尿氟样品检测考核结果

反馈了尿中氟化物含量检测结果的497个实验室中，472个实验室合格，16个实验室基本合格，9个实验室不合格，反馈合格率为95.0%。结果详见表3和表8。

3.茶氟样品检测考核结果

反馈了砖茶中氟化物含量检测结果的193个实验室中，152个实验室合格，12个实验室基本合格，29个实验室不合格，反馈合格率为78.8%。结果详见表4和表9。

（二）含砷样品检测考核结果

1.水砷样品检测考核结果

反馈了水中砷化物含量检测结果的168实验室中，136个实验室合格，16个实验室基本合格，16个实验室不合格，反馈合格率为81.0%。结果详见表5和表10。

2.尿砷样品检测考核结果

反馈了尿中砷化物含量检测结果的113个实验室中，95个实验室合格，7个实验室基本合格，11个实验室不合格，反馈合格率为84.1%。结果详见表6和表11。

**六、考核样品浓度的公议值**

采用Grubbs法剔除异常值，以没有异常值的省级和地市、县级实验室检测结果计算考核样品的公议值，详见表12。含氟水样FS20230101和FS20230102的公议值分别为0.35±0.04mg/L和1.85±0.08mg/L；含氟冻干尿样FN20230101和FN20230102的公议值分别为0.67±0.04mg/L和2.01±0.08mg/L；含氟砖茶样品FC20230101和FC20230102的公议值分别为140.3±23.0mg/kg和646.0±97.0mg/kg；含砷水样AS20230101和AS20230102的公议值分别为0.009±0.002mg/L和0.111±0.008mg/L；含砷冻干尿样AN20230101和AN20230102的公议值分别为0.053±0.006mg/L和0.154±0.014mg/L。

**七、存在的问题与建议**

（一）考核反馈

各省基本能够按质控考核通知文件中的要求上报考核结果，对个别未能上报结果的实验室，相关省份也都做了情况说明，总体来说上报情况比较理想。数据上报过程中出现的问题相较往年有所减少，但仍存在部分实验室信息填写不完整或仅写缩写的情况，希望下一年度考核省级考核机构能够做好督促和检查，把上报信息填写完整。

（二）考核评价

本年度考核结果的统计方法与往年比较有所变化。往年质控结果统计采用均值与标准差计算Z分数，本年度采用稳健统计分析四分位间距法计算Z比分值，Z比分值能更准确的反应出实验室的问题所在，方便查找问题根源。由今年的对比结果可以看出，检测结果的实验室内Z比分值即ZW问题较多，而ZW说明实验室自身存在一定的随机误差。希望不合格实验室能够认真查找问题原因，使用标准品、实验室比对等质量控制方法，加强实验室内部质量控制，提高实验室检测能力。

（三）考核结果

总体看来，本次考核结果合格率相对往年有所下降，但大多数实验室仍保持较好的氟、砷检测能力。不合格实验室应根据考核结果的Z比分值，查找问题来源，推断实验室出现问题的具体原因，根据误差情况进行深入分析，及时进行整改，希望不合格省份的各级领导能够重视氟砷测定质量控制工作，多与合格实验室进行交流学习，切实做好实验室整改，把实验室的检测工作做得更好。

（四）考核预报

去年的质控考核预报工作中，很多省份没有进行预报，而是采取默认的态度，即参加考核单位没有变化就未进行预报，这样会导致有些省份考核单位变化样品数量不够或者结果反馈率降低。今年的考核结果公布后马上会组织下一年度的质量控制考核工作，需要各省能够积极配合完成考核预报工作，即使考核单位没有变化也要进行重新报送，希望各省相关负责人能够按截至时间及时反馈。

表2 各省水中氟化物含量检测考核结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报 | 反馈 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 反馈合格率 |
| 1 | 北京 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 天津 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.8% |
| 3 | 河北 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 | 山西 | 72 | 72 | 65 | 7 | 0 | 90.3% |
| 5 | 内蒙古 | 94 | 94 | 79 | 14 | 1 | 84.0% |
| 6 | 辽宁 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 | 吉林 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.0% |
| 8 | 黑龙江 | 31 | 31 | 24 | 7 | 0 | 77.4% |
| 9 | 江苏 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 10 | 浙江 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 60.0% |
| 11 | 安徽 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 93.1% |
| 12 | 福建 | 93 | 93 | 83 | 9 | 1 | 89.2% |
| 13 | 江西 | 71 | 71 | 59 | 12 | 0 | 83.1% |
| 14 | 山东 | 75 | 75 | 59 | 7 | 9 | 78.7% |
| 15 | 河南 | 123 | 123 | 114 | 8 | 1 | 92.7% |
| 16 | 湖北 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.0% |
| 17 | 湖南 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 18 | 广东 | 53 | 52 | 49 | 3 | 0 | 94.2% |
| 19 | 广西 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90.9% |
| 20 | 重庆 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 21 | 四川 | 45 | 45 | 33 | 7 | 5 | 73.3% |
| 22 | 云南 | 19 | 19 | 14 | 4 | 1 | 73.7% |
| 23 | 西藏 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 24 | 陕西 | 77 | 77 | 75 | 2 | 0 | 97.4% |
| 25 | 甘肃 | 62 | 62 | 53 | 4 | 5 | 85.5% |
| 26 | 青海 | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 96.2% |
| 27 | 宁夏 | 25 | 25 | 24 | 0 | 1 | 96.0% |
| 28 | 新疆 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 88.9% |
| 29 | 兵团 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.3% |
| 合计 |  | 1279 | 1277 | 1138 | 99 | 40 | 89.1% |

3 各省实验室尿中氟化物含量检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报 | 反馈 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 反馈合格率 |
| 1 | 天津 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 河北 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 | 内蒙古 | 94 | 95 | 91 | 2 | 2 | 95.8% |
| 4 | 辽宁 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 | 安徽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 | 江西 | 67 | 67 | 66 | 1 | 0 | 98.5% |
| 7 | 湖北 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.0% |
| 8 | 湖南 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.9% |
| 9 | 广西 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% |
| 10 | 重庆 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78.6% |
| 11 | 四川 | 40 | 40 | 35 | 3 | 2 | 87.5% |
| 12 | 贵州 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95.2% |
| 13 | 云南 | 32 | 32 | 28 | 3 | 1 | 87.5% |
| 14 | 陕西 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 95.0% |
| 15 | 甘肃 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 16 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 合计 |  | 496 | 497 | 472 | 16 | 9 | 95.0% |

表4 各省实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报 | 反馈 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 反馈合格率 |
| 1 | 内蒙古 | 55 | 55 | 52 | 3 | 0 | 94.5% |
| 2 | 四川 | 47 | 46 | 25 | 5 | 16 | 54.3% |
| 3 | 西藏 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5% |
| 4 | 甘肃 | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% |
| 5 | 青海 | 52 | 52 | 47 | 0 | 5 | 90.4% |
| 6 | 宁夏 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 | 新疆 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
| 合计 |  | 194 | 193 | 152 | 12 | 29 | 78.8% |

表5 各省实验室水砷样品检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报 | 反馈 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 反馈合格率 |
| 1 | 山西 | 19 | 19 | 14 | 2 | 3 | 73.7% |
| 2 | 内蒙古 | 37 | 37 | 27 | 6 | 4 | 73.0% |
| 3 | 吉林 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90.0% |
| 4 | 江苏 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 5 | 安徽 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 | 湖北 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 | 四川 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 8 | 云南 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 76.9% |
| 9 | 陕西 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 10 | 甘肃 | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 64.3% |
| 11 | 青海 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 12 | 宁夏 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.0% |
| 13 | 新疆 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 14 | 兵团 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45.5% |
| 合计 |  | 173 | 168 | 136 | 16 | 16 | 81.0% |

表6 各省实验室尿砷样品检测考核结果汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 预报 | 反馈 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 反馈合格率 |
| 1 | 山西 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 内蒙古 | 37 | 37 | 30 | 3 | 4 | 81.1% |
| 3 | 江苏 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 | 安徽 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 5 | 湖北 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 6 | 贵州 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7 | 云南 | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76.9% |
| 8 | 陕西 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66.7% |
| 9 | 甘肃 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% |
| 10 | 青海 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 11 | 宁夏 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 12 | 新疆 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 13 | 兵团 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 合计 |  | 113 | 113 | 95 | 7 | 11 | 84.1% |

表7 各省水中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | ZB | ZW | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 北京市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.5 | 合格 |
|  | 北京市昌平区疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.8 | 合格 |
|  | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 北京市怀柔区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 北京市密云区疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 北京市顺义区疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 北京市通州区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 北京市延庆区疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 北京市平谷区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 北京市海淀区疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.4 | 合格 |
| 天津 | 天津市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 天津市西青区疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 1.7 | 3.7 | 不合格 |
|  | 天津市北辰区疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.3 | 合格 |
|  | 天津市武清区疾病预防控制中心 | 1.4 | 0.1 | 合格 |
|  | 天津市宝坻区疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.1 | 合格 |
|  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.1 | 合格 |
|  | 天津市宁河区疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.6 | 合格 |
|  | 天津市静海区疾病预防控制中心 | 1.7 | 3.6 | 不合格 |
|  | 天津市蓟州区疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.7 | 合格 |
| 河北 | 河北省疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 石家庄市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 高邑县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 深泽县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 平山县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.5 | 合格 |
|  | 晋州市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 赞皇县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 灵寿县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 无极县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.1 | 合格 |
|  | 博野县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 阜平县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 高碑店市疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 高阳县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 涞源县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 蠡县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 清苑区疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 曲阳县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 唐县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 徐水区疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 涿州市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 保定市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 丛台区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 邯山区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 复兴区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 成安县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 磁县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 肥乡区疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 馆陶县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 广平县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 鸡泽县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 临漳县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 邱县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 魏县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 永年区疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 深州市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 景县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 阜城县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 枣强县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 饶阳县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 武邑县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 冀州区疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 安平县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 桃城区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 武强县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 蔚县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 阳原县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 赤城县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 张北县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 康保县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 沽源县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 围场县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 双桥区疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 滦平县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 丰宁县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 隆化县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 广宗县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 隆尧县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 任泽区疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 巨鹿县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 平乡县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 柏乡县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 威县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 临西县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 清河县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 南皮县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 海兴县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 黄骅市疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 青县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 沧县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 东光县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 河间市疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 泊头市疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 任丘市疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 吴桥县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 献县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 沧州市运河区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 乐亭县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 滦州市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 丰润区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 永清县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 安次区疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 三河市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 文安县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 香河县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 霸州市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 安新县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 容城县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 雄县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
| 山西 | 山西省地方病防治研究所 | -0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 太原市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.8 | 合格 |
|  | 太原市晋源区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 太原市小店区疾病预防控制中心 | 0.9 | -0.2 | 合格 |
|  | 太原市万柏林区疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 古交市疾病预防控制中心 | 1.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 清徐县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.3 | 合格 |
|  | 大同市新荣区疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 大同市云州区疾病预防控制中心 | -0.4 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 左云县疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.5 | 合格 |
|  | 广灵县疾病预防控制中心 | -0.7 | -2.0 | 合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 浑源县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.4 | 合格 |
|  | 阳高县疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.0 | 合格 |
|  | 朔州市疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 朔州市朔城区疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.5 | 合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.4 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.6 | 合格 |
|  | 晋中市疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 晋中市太谷区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.6 | 合格 |
|  | 榆次区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 平遥县疾病预防控制中心 | -2.1 | -0.1 | 基本合格 |
|  | 介休市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.3 | 合格 |
|  | 灵石县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.3 | 合格 |
|  | 祁县疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.5 | 合格 |
|  | 阳泉市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 盂县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.6 | 合格 |
|  | 运城市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 运城市盐湖区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 万荣县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.6 | 合格 |
|  | 芮城县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 闻喜县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 稷山县疾病预防控制中心 | 0.0 | -1.6 | 合格 |
|  | 永济市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.3 | 合格 |
|  | 新绛县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.6 | 合格 |
|  | 河津市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 临猗县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 夏县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 临汾市疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.2 | 合格 |
|  | 临汾市尧都区疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.9 | 合格 |
|  | 侯马市疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 霍州市疾病预防控制中心 | 0.3 | 2.7 | 基本合格 |
|  | 洪洞县公共卫生应急服务中心 | -0.8 | -1.1 | 合格 |
|  | 襄汾县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 翼城县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 汾西县疾病预防控制中心 | 0.3 | 2.7 | 基本合格 |
|  | 永和县疾病预防控制中心 | 0.3 | 2.7 | 基本合格 |
|  | 曲沃县疾病预防控制中心 | 0.3 | 2.7 | 基本合格 |
|  | 大宁县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 浮山县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.5 | 合格 |
|  | 乡宁县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 吉县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.7 | 合格 |
|  | 忻州市疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.6 | 合格 |
|  | 忻州市忻府区疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.9 | 合格 |
|  | 繁峙县疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.3 | 合格 |
|  | 原平市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 定襄县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 五台县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.2 | 合格 |
|  | 河曲县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.9 | 合格 |
|  | 代县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.9 | 合格 |
|  | 吕梁市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 孝义市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.3 | 合格 |
|  | 柳林县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 文水县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 石楼县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 兴县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.1 | 合格 |
|  | 临县疾病预防控制中心 | -0.8 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 交城县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 乌兰浩特市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 扎赉特旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼中旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 突泉县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 阿尔山市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 通辽市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼中旗疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 库伦旗疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.8 | 合格 |
|  | 奈曼旗疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.6 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼后旗疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.3 | 基本合格 |
|  | 科尔沁区疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.4 | 合格 |
|  | 开鲁县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.9 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗旗疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 阿拉善右旗旗疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.1 | 合格 |
|  | 额济纳旗疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.5 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.0 | 1.4 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 巴林左旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 林西县疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 翁牛特旗疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 喀喇沁旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 宁城县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 巴林右旗疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 元宝山疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 达茂旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 固阳县疾病预防控制中心 | -0.9 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 九原区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -1.0 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.1 | 合格 |
|  | 鄂托克旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -2.3 | 基本合格 |
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -2.0 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.9 | 合格 |
|  | 东胜区疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.7 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 1.7 | 0.7 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | 2.2 | 0.7 | 基本合格 |
|  | 呼和浩特市玉泉区疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 清水河县疾病预防控制中心 | 0.6 | -1.0 | 合格 |
|  | 呼和浩特市回民区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 呼和浩特市赛罕区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 武川县疾病预防控制中心 | 2.2 | 0.7 | 基本合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.3 | -1.4 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 1.8 | -0.1 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | -0.8 | -2.0 | 合格 |
|  | 乌兰察布市疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.5 | 合格 |
|  | 凉城县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.1 | 合格 |
|  | 化德县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 商都县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.9 | 合格 |
|  | 集宁区疾病预防控制中心 | 1.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 兴和县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.6 | 合格 |
|  | 丰镇市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.7 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼后旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -2.6 | 基本合格 |
|  | 察哈尔右翼前旗疾病预防控制中心 | 0.3 | -1.4 | 合格 |
|  | 四子王旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.2 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | -1.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 额尔古纳市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 扎兰屯市疾病预防控制中心 | 4.1 | 2.2 | 不合格 |
|  | 满洲里市疾病预防控制中心 | 0.3 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 牙克石市疾病预防控制中心 | 2.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | 1.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | 0.3 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.3 | 合格 |
|  | 二连浩特市疾病预防控制中心 | 2.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.4 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.0 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.2 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 1.9 | 0.9 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.2 | 合格 |
|  | 镶黄旗疾病预防控制中心 | 1.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 正镶白旗疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.7 | 合格 |
|  | 正蓝旗疾病预防控制中心 | 1.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 0.2 | 2.2 | 基本合格 |
| 辽宁 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 沈阳市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 于洪区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 沈北新区疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 康平县疾病预防控制中心 | 0.6 | -1.0 | 合格 |
|  | 法库县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 新民市疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 辽中区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 沈阳市铁西区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | -1.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 大连金普新区疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 大连市普兰店区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 瓦房店市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 庄河市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 海城市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 千山区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 铁东区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 岫岩满族自治县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 台安县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 抚顺市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 本溪市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 本溪满族自治县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 丹东市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 东港市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 凤城市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 宽甸县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 丹东市振安区疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 黑山县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 义县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 凌海市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 北镇市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 大石桥市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 盖州市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 营口市鲅鱼圈区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.8 | 合格 |
|  | 阜新蒙古族自治县疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 彰武县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 辽阳县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 双塔区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 龙城区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 朝阳县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 北票市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 凌源市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 建平县疾病预防控制中心 | -0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 铁岭市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 昌图县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 铁岭县地方病防治所 | 1.1 | -1.7 | 合格 |
|  | 开原市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 盘锦市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 大洼区疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 盘山县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 兴城市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 连山区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 南票区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 绥中县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 建昌县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
| 吉林 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 白城市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 大安市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 洮北区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 通榆县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 镇赉县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 长春市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 公主岭市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 农安县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 松原市宁江区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 四平市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 梨树县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 双辽市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 延边州疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 安图县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 通化市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 辉南县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
| 黑龙江 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.0 | 合格 |
|  | 齐齐哈尔市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 拜泉县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 富裕县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 甘南县疾病预防控制中心 | 0.8 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 龙江县疾病预防控制中心 | 0.8 | -1.4 | 合格 |
|  | 梅里斯达斡尔族区疾病预防控制中心 | 1.0 | -1.7 | 合格 |
|  | 讷河市疾病预防控制中心 | 0.4 | -1.9 | 合格 |
|  | 泰来县疾病预防控制中心 | 0.8 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 依安县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 黑河市疾病预防控制中心 | 0.3 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 五大连池市疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 牡丹江市疾病预防控制中心 | 1.7 | 0.0 | 合格 |
|  | 海林市疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 哈尔滨市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 尚志市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 绥化市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.7 | 合格 |
|  | 安达市疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 明水县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 青冈县疾病预防控制中心 | 1.5 | -1.7 | 合格 |
|  | 肇东市疾病预防控制中心 | 1.7 | 0.0 | 合格 |
|  | 兰西县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 大庆市疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.7 | 合格 |
|  | 龙凤区疾病预防控制中心 | 1.0 | -1.0 | 合格 |
|  | 让胡路区疾病预防控制中心 | 1.0 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 大同区疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 红岗区疾病预防控制中心 | 0.8 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 肇源县疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 肇州县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 林甸县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 杜蒙县疾病预防控制中心 | -0.1 | -2.1 | 基本合格 |
| 江苏 | 江苏省疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 徐州市疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 沛县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 连云港市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.0 | 合格 |
|  | 东海县疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 宿迁市疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.3 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
| 浙江 | 浙江省疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 金华市疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.3 | 合格 |
|  | 东阳市疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 义乌市疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 杭州市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 建德市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.5 | 合格 |
|  | 绍兴市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.2 | 合格 |
|  | 新昌县疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.6 | 合格 |
|  | 丽水市疾病预防控制中心 | 1.6 | 3.2 | 不合格 |
|  | 龙泉市疾病预防控制中心 | 1.8 | 3.6 | 不合格 |
| 安徽 | 安徽省疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.8 | 合格 |
|  | 蚌埠市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 怀远县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 固镇县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 宿州市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 砀山县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 萧县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 泗县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 埇桥区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 灵璧县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 亳州市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 蒙城县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 涡阳县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 利辛县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 滁州市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 凤阳县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 阜阳市疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 界首市疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 颍东区疾病预防控制中心 | -1.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 颍泉区疾病预防控制中心 | -0.9 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 阜南县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 颍州区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 临泉县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 太和县疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.7 | 合格 |
|  | 淮北市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 濉溪县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 凤台县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
| 福建 | 福建省疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 平潭综合实验区疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 莆田市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 莆田市秀屿区疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 莆田市涵江区疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 莆田市荔城区疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 莆田市仙游县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 莆田市城厢区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 漳州市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 漳州市芗城区疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.9 | 合格 |
|  | 漳州市龙文区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 漳州市龙海区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 漳州市长泰区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.8 | 合格 |
|  | 漳浦县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.2 | 合格 |
|  | 福建省云霄县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 东山县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.5 | 合格 |
|  | 诏安县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.5 | 合格 |
|  | 南靖县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 平和县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 华安县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 三明市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 三明市三元区疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 明溪县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 清流县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 宁化县疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 尤溪县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 大田县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 三明市沙县区疾病预防控制中心 | -3.2 | -2.4 | 不合格 |
|  | 将乐县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 泰宁县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 建宁县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 永安市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 龙岩市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 新罗区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 永定区疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.9 | 合格 |
|  | 长汀县疾病预防控制中心 | -1.0 | 0.1 | 合格 |
|  | 上杭县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 武平县疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.2 | 合格 |
|  | 连城县疾病预防控制中心 | 0.1 | 2.1 | 基本合格 |
|  | 漳平市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 厦门市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 1.7 | 2.9 | 基本合格 |
|  | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 厦门市同安区疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 厦门市翔安区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 福州市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.5 | 合格 |
|  | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.4 | 合格 |
|  | 台江区疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.7 | 合格 |
|  | 仓山区疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.2 | 合格 |
|  | 晋安区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 马尾区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 连江县疾病预防控制中心 | 1.6 | 2.6 | 基本合格 |
|  | 永泰县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 长乐区疾病预防控制中心 | 1.8 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 闽清县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 闽侯县疾病预防控制中心 | 0.4 | 2.3 | 基本合格 |
|  | 罗源县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.9 | 合格 |
|  | 福清市疾病预防控制中心 | 1.6 | 2.1 | 基本合格 |
|  | 泉州市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 安溪县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 德化县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 丰泽区疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.9 | 合格 |
|  | 惠安县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 晋江市疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.4 | 合格 |
|  | 鲤城区疾病预防控制中心 | -0.6 | 1.5 | 合格 |
|  | 洛江区疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.1 | 合格 |
|  | 南安市疾病预防控制中心 | -0.9 | 1.1 | 合格 |
|  | 泉港区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 石狮市疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.3 | 合格 |
|  | 永春县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 宁德市疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.4 | 合格 |
|  | 周宁县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.9 | 合格 |
|  | 福鼎市疾病预防控制中心 | -0.1 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 寿宁县疾病预防控制中心 | -2.0 | -0.7 | 合格 |
|  | 福安市疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 蕉城区疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.7 | 合格 |
|  | 屏南县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 古田县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 霞浦县疾病预防控制中心 | 0.1 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 柘荣县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 南平市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 延平区疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 光泽县疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.1 | 合格 |
|  | 邵武市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 建瓯市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 武夷山市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 松溪县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 政和县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 顺昌县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 浦城县疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.1 | 合格 |
|  | 建阳区疾病预防控制中心 | 2.5 | 2.4 | 基本合格 |
| 江西 | 江西省疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 南昌市疾病预防控制中心 | 1.0 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 景德镇市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 上饶市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 吉安市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 九江市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 新余市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 鹰潭市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 抚州市疾病预防控制中心 | 1.0 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 宜春市疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 崇义县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 定南县疾病预防控制中心 | -0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 龙南市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 信丰县疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 瑞金市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 江西省于都县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 全南县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 江西省上犹县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 石城县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 兴国县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 赣州市赣县区疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 赣州市章贡区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 大余县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 寻乌县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.8 | 合格 |
|  | 安远县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 南昌县疾病预防控制中心 | 1.7 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 东湖区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 西湖区疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 青山湖区疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 乐平市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 上饶市铅山县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 上饶市信州区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 上饶市广丰区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 上饶市广信区疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 遂川县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 新干县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 武宁县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 修水县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 永修县疾病预防控制中心 | -0.9 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 都昌县疾病预防控制中心 | 2.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 德安县疾病预防控制中心 | 1.4 | 0.6 | 合格 |
|  | 新余市渝水区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 贵溪市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 临川区疾病预防控制中心 | 1.7 | 2.9 | 基本合格 |
|  | 东乡区疾病预防控制中心 | 1.5 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 崇仁县疾病预防控制中心 | 1.7 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 广昌县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 南城县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 宜黄县疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 南丰县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 乐安县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 资溪县疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 金溪县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 黎川县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 高安市疾病预防控制中心 | 0.8 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 丰城市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 袁州区疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.6 | 合格 |
|  | 奉新县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.8 | 合格 |
|  | 万载县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 铜鼓县疾病预防控制中心 | 0.7 | 2.3 | 基本合格 |
|  | 上高县地方病防治站 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 宜丰县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.6 | 合格 |
|  | 樟树市疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 靖安县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.8 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 湘东区疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
| 山东 | 山东省地方病防治研究所 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 济南市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 济南市商河县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 济南市历城区疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 济南市济阳区疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 济南市长清区疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 青岛市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 青岛市城阳区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 青岛市黄岛区疾病预防控制中心 | 3.2 | 1.4 | 不合格 |
|  | 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 淄博市疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 淄博市张店区疾病预防控制中心 | -3.9 | -4.9 | 不合格 |
|  | 淄博市周村区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 淄博市博山区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 高青县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 枣庄市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.4 | 合格 |
|  | 山亭区疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.4 | 合格 |
|  | 峄城区疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.2 | 合格 |
|  | 东营市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 东营市东营区疾病预防控制中心 | 0.1 | 3.9 | 不合格 |
|  | 烟台市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 烟台市福山区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 莱山区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 龙口市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 烟台市牟平区疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 潍坊市疾病预防控制中心 | 2.7 | 2.9 | 基本合格 |
|  | 潍坊市奎文区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 潍坊市潍城区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 潍坊市坊子区疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 潍坊市寒亭区疾病预防控制中心 | 5.5 | 4.3 | 不合格 |
|  | 诸城市疾病预防控制中心 | 2.9 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 济宁市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 兖州区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 任城区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 邹城市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.9 | 合格 |
|  | 曲阜市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.4 | 合格 |
|  | 泰安市疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 岱岳区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 新泰市疾病预防控制中心 | -2.0 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 肥城市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 威海市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 环翠区疾病预防控制中心 | 4.8 | 2.3 | 不合格 |
|  | 文登区疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.2 | 合格 |
|  | 日照市疾疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.0 | 合格 |
|  | 日照市东港区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.8 | 合格 |
|  | 日照市莒县疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 临沂市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 河东区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 兰山区疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 沂南县疾病预防控制中心 | -1.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 兰陵县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 临沭县疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 德州市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 齐河县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 陵城区疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 乐陵市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 庆云县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 武城县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 夏津县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 聊城市疾病预防控制中心 | -1.1 | -7.7 | 不合格 |
|  | 东昌府区疾病预防控制中心 | -3.2 | -2.4 | 不合格 |
|  | 临清市疾病预防控制中心 | -1.3 | -3.1 | 不合格 |
|  | 茌平区疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 高唐县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 东阿县疾病预防控制中心 | -2.7 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 滨州市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 滨州市博兴县疾病预防控制中心 | -1.6 | -2.8 | 基本合格 |
|  | 邹平市疾病预防控制中心 | -2.3 | -0.3 | 基本合格 |
|  | 滨州市沾化区疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 滨州市无棣县疾病预防控制中心 | -0.4 | 1.8 | 合格 |
|  | 山东省菏泽市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 菏泽市牡丹区疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 菏泽市定陶区疾病预防控制中心 | 0.6 | -1.0 | 合格 |
|  | 菏泽市单县疾病预防控制中心 | -0.9 | -3.1 | 不合格 |
|  | 菏泽市曹县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
| 河南 | 河南省疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 郑州市疾病预防控制中心 | -1.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 荥阳市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 新密市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 新郑市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 中牟县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 登封市疾病预防控制中心 | -1.0 | 0.3 | 合格 |
|  | 巩义市疾病预防空市中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 开封市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 尉氏县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 开封市祥符区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 杞县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 通许县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 兰考县疾病预防空市中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 洛阳市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.1 | 合格 |
|  | 嵩县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.3 | 合格 |
|  | 洛阳市偃师区疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.1 | 合格 |
|  | 洛阳市孟津区疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.7 | 合格 |
|  | 汝阳县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 洛宁县疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 伊川疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 新安县疾病预防控制中心 | 0.2 | 2.0 | 合格 |
|  | 栾川县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 宜阳县疾病预防控制中心 | 2.1 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 平顶山市疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 鲁山县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 叶县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 汝州市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 安阳市疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.5 | 合格 |
|  | 安阳市殷都区疾病预防控制中心 | -1.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 汤阴县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.4 | 合格 |
|  | 内黄县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 安阳县疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 滑县疾病预防控制中心 | -0.7 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 鹤壁市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 浚县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 淇县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 新乡市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 新乡市凤泉区疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 卫辉市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 辉县市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 获嘉县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 延津县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.7 | 合格 |
|  | 封丘县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 长垣市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 焦作市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 沁阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 孟州市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 修武县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 博爱县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 武陟县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 温县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 濮阳市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 南乐县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 范县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 濮阳县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 清丰县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 台前县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 许昌市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 禹州市疾病预防控制中心 | 1.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 长葛市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 许昌市建安区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 鄢陵县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 许昌市魏都区疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 襄城县疾病预防控制中心 | -2.7 | -1.4 | 基本合格 |
|  | 漯河市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 漯河市郾城区疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 漯河市召陵区疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 舞阳县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 临颍县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 三门峡市疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 三门峡市湖滨区疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.8 | 合格 |
|  | 渑池县疾病预防控制中心 | -6.5 | -7.7 | 不合格 |
|  | 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.9 | 合格 |
|  | 灵宝市疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.4 | 合格 |
|  | 南阳市疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 南阳市宛城区疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 南召县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 西峡县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 镇平县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 内乡县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 社旗县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 唐河县疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 新野县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 桐柏县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 淅川县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.6 | 合格 |
|  | 方城县疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.4 | 合格 |
|  | 邓州市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 商丘市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.3 | 合格 |
|  | 商丘市睢阳区疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.4 | 合格 |
|  | 民权县疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.6 | 合格 |
|  | 睢县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 宁陵县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 柘城县疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 夏邑县疾病预防控制中心 | -2.3 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 商丘市梁园区疾病预防控制中心 | -2.3 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 虞城县疾病预防控制中心 | -2.5 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 永城市疾病预防空市中心 | -2.1 | -1.6 | 基本合格 |
|  | 信阳市疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.9 | 合格 |
|  | 信阳市浉河区疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 罗山县疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 新县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 商城县疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 光山县疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 信阳市平桥区疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.9 | 合格 |
|  | 固始县疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 周口市疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 周口市淮阳区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.6 | 合格 |
|  | 项城市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 扶沟县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.0 | 合格 |
|  | 西华县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 商水县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 沈丘县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 郸城县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 太康县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 鹿邑县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 驻马店市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 泌阳县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 遂平县疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 新蔡县疾病预防控制中心 | -2.3 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 济源市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.3 | 合格 |
| 湖北 | 湖北省疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.6 | 合格 |
|  | 荆门市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.7 | 合格 |
|  | 钟祥市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.9 | 合格 |
|  | 黄冈市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 黄冈市黄州区疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.2 | 合格 |
|  | 红安县疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.0 | 合格 |
|  | 黄梅县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 罗田县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 麻城市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 武穴市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 浠水县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 英山县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 蕲春县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 十堰市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 房县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.9 | 合格 |
|  | 丹江口市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 郧西县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 十堰市郧阳区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 荆州市疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.6 | 合格 |
|  | 松滋市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.1 | 合格 |
|  | 黄石市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 阳新县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 襄阳市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 襄阳市襄州区疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.1 | 合格 |
|  | 枣阳市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 保康县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.5 | 合格 |
|  | 谷城县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.1 | 合格 |
|  | 老河口市疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 南漳县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 咸宁市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 咸宁市咸安区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 通山县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 通城县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 崇阳县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 赤壁市疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 宜昌市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 长阳土家族自治县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 随州市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 随县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
| 湖南 | 湖南省疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 长沙市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 宁乡市疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 娄底市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
| 广东 | 广东省疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 广州市疾病预防控制中心 | 0.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 从化区疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 增城区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 韶关市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.7 | 合格 |
|  | 始兴县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 乐昌市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 汕头市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 潮阳区疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.5 | 合格 |
|  | 潮南区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 南澳县疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 江门市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.7 | 合格 |
|  | 新会区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.4 | 合格 |
|  | 恩平市疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.0 | 合格 |
|  | 茂名市疾病预防控制中心 | -1.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 茂南区疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 电白区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 高州市疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.7 | 合格 |
|  | 化州市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.1 | 合格 |
|  | 信宜市疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.1 | 合格 |
|  | 惠州市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.4 | 合格 |
|  | 惠阳区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 惠东县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 龙门县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 梅州市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.6 | 合格 |
|  | 梅县区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 大埔县疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.7 | 合格 |
|  | 丰顺县疾病预防控制中心 | -2.5 | -1.3 | 基本合格 |
|  | 五华县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 平远县疾病预防控制中心 | -1.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 兴宁市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 汕尾市疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.7 | 合格 |
|  | 陆河县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 河源市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.5 | 合格 |
|  | 紫金县疾病预防控制中心 | 0.1 | 2.6 | 基本合格 |
|  | 龙川县疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.5 | 合格 |
|  | 和平县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 东源县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.1 | 合格 |
|  | 阳江市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 阳春市疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 东莞市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.4 | 合格 |
|  | 潮州市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.2 | 合格 |
|  | 潮安区疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 饶平县疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 揭阳市疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.0 | 合格 |
|  | 揭东区疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 揭西县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.2 | 合格 |
|  | 惠来县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 普宁市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.6 | 合格 |
|  | 云浮市疾病预防控制中心 | -1.0 | 0.1 | 合格 |
|  | 新兴县疾病预防控制中心 | -1.5 | -2.0 | 合格 |
|  | 罗定市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.6 | 合格 |
| 广西 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 南宁市疾病预防控制中心 | -2.2 | -2.5 | 基本合格 |
|  | 柳州市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 桂林市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 梧州市疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.0 | 合格 |
|  | 北海市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 钦州市疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 玉林市疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.2 | 合格 |
|  | 贺州市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 武鸣区疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 融水县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 资源县疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.9 | 合格 |
|  | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.1 | 合格 |
|  | 平乐县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 岑溪市疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 合浦县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 钦南区疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.0 | 合格 |
|  | 钦北区疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 灵山县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 浦北县疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.6 | 合格 |
|  | 博白县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.6 | 合格 |
|  | 钟山县疾病预防控制中心 | 1.4 | 2.3 | 基本合格 |
| 重庆 | 重庆市疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 重庆市垫江县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.3 | 合格 |
| 四川 | 四川省疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 1.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 康定市疾病预防控制中心 | 2.3 | 2.3 | 基本合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | 1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 丹巴县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 九龙县疾病预防控制中心 | 1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | 3.2 | -0.8 | 不合格 |
|  | 新龙县疾病预防控制中心 | 1.4 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 白玉县疾病预防控制中心 | 3.5 | -0.4 | 不合格 |
|  | 炉霍县疾病预防控制中心 | 2.4 | 4.3 | 不合格 |
|  | 道孚县疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.1 | 合格 |
|  | 甘孜县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 色达县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.2 | 合格 |
|  | 德格县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 石渠县疾病预防控制中心 | 3.7 | -0.6 | 不合格 |
|  | 理塘县疾病预防控制中心 | 1.0 | -1.1 | 合格 |
|  | 巴塘县疾病预防控制中心 | 0.4 | -1.3 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | -0.3 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 乡城县疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 得荣县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 马尔康市疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.9 | 合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | -2.2 | -2.3 | 基本合格 |
|  | 黑水县疾病预防控制中心 | -1.4 | -3.7 | 不合格 |
|  | 九寨沟县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 阿坝县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.8 | 合格 |
|  | 松潘县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 壤塘县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.5 | 合格 |
|  | 小金县疾病预防控制中心 | 0.6 | -2.7 | 基本合格 |
|  | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 红原县疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 理县县疾病预防控制中心 | 2.2 | 0.7 | 基本合格 |
|  | 会理市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.7 | 合格 |
|  | 喜德县疾病预防控制中心 | 0.9 | -1.1 | 合格 |
|  | 凉山州疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.6 | 合格 |
|  | 冕宁县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.7 | 合格 |
|  | 德昌县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 木里县疾病预防控制中心 | 0.4 | -2.0 | 合格 |
|  | 攀枝花市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | 1.0 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 绵阳市疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 游仙区疾病预防控制中心 | -2.0 | -0.7 | 合格 |
|  | 江油市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 德阳市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 什邡市疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.8 | 合格 |
| 云南 | 云南省地方病防治所 | 0.2 | 1.0 | 合格 |
|  | 大理州疾病预防控制中心 | -2.0 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 洱源县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | -2.3 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | -2.5 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 楚雄州疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 楚雄市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 元谋县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.0 | 合格 |
|  | 牟定县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 德宏州疾病预防控制中心 | -2.2 | -1.6 | 基本合格 |
|  | 梁河县疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 昭通市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 巧家县疾病预防控制中心 | -1.6 | -4.2 | 不合格 |
|  | 玉溪市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.1 | 合格 |
|  | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.2 | 合格 |
|  | 易门县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.7 | 合格 |
|  | 澄江市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 曲靖市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
| 西藏 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 5.7 | 5.3 | 不合格 |
|  | 拉萨市疾病预防控制中心 | 12.8 | 11.0 | 不合格 |
|  | 日喀则市疾病预防控制中心 | 3.9 | 1.8 | 不合格 |
|  | 山南市疾病预防控制中心 | 6.2 | 3.9 | 不合格 |
|  | 林芝市疾病预防控制中心 | 2.0 | 3.2 | 不合格 |
|  | 昌都市疾病预防控制中心 | 2.2 | 8.5 | 不合格 |
|  | 那曲市疾病预防控制中心 | 8.3 | 7.1 | 不合格 |
|  | 阿里地区疾病预防控制中心 | 7.6 | 4.6 | 不合格 |
| 陕西 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.5 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | 0.0 | -1.0 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 金台区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.5 | 合格 |
|  | 渭滨区疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 陈仓区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.4 | 合格 |
|  | 凤县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 扶风县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 陇县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 眉县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.9 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 西乡县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.1 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.1 | 合格 |
|  | 柞水县疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.4 | 合格 |
|  | 商南县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 洛南县疾病预防控制中心 | -1.4 | -1.4 | 合格 |
|  | 商州区疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.5 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 王益区疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.0 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 白水县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 华州区疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 临渭区疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 合阳县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 西安市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 临潼区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.4 | 合格 |
|  | 灞桥区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.7 | 合格 |
|  | 鄠邑区疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 未央区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.3 | 合格 |
|  | 长安区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.1 | 合格 |
|  | 高陵区疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.3 | 合格 |
|  | 周至县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.3 | 合格 |
|  | 蓝田县疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.7 | 合格 |
|  | 阎良区疾病预防控制中6 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 咸阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 乾县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.5 | 合格 |
|  | 武功县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.5 | 合格 |
|  | 秦都区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 兴平市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 礼泉县疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 渭城区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.5 | 合格 |
|  | 三原县疾病预防控制中心 | -1.9 | -1.6 | 合格 |
|  | 泾阳县疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.7 | 合格 |
|  | 旬邑县疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.1 | 合格 |
|  | 韩城市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 洛川县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 延长县疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.2 | 合格 |
|  | 吴起县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.8 | 合格 |
|  | 宜川县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 延川县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 榆林市疾病预防控制中心 | -1.4 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 定边县地方病防控中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 府谷县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 米脂县疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.4 | 合格 |
|  | 横山区疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.4 | 合格 |
|  | 佳县疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.7 | 合格 |
|  | 靖边县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 清涧县疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.4 | 合格 |
|  | 吴堡县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 榆阳区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 子洲县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.4 | 合格 |
|  | 绥德县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 神木市疾病预防控制中心 | -1.0 | -2.9 | 基本合格 |
| 甘肃 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 平凉市疾病预防控制中心 | 2.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 平凉市崆峒区疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.0 | 合格 |
|  | 庄浪县疾病预防控制中心 | 1.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 静宁县疾病预防控制中心 | 1.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 兰州市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 七里河区疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.4 | 合格 |
|  | 永登县疾病预防控制中心 | 7.0 | 3.6 | 不合格 |
|  | 皋兰县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 榆中县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.6 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 肃州区疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 瓜州县疾病预防控制中心 | 2.7 | 2.9 | 基本合格 |
|  | 金塔县疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 敦煌市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 玉门市疾病预防控制中心 | 6.2 | -3.1 | 不合格 |
|  | 白银市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.4 | 合格 |
|  | 白银市白银区疾病预防控制中心 | 1.4 | 2.6 | 基本合格 |
|  | 靖远县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 会宁县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 景泰县公共检验检测中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 定西市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 安定区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 渭源县疾病预防控制中心 | 2.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 通渭县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 陇西县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 临洮县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 华池县地方病防治办公室 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 环县地方病防治办公室 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 镇原县疾病预防控制中心 | 4.6 | 5.7 | 不合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 民勤县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 古浪县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 临泽县疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.7 | 合格 |
|  | 甘州区疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.4 | 合格 |
|  | 高台县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 民乐县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.9 | 合格 |
|  | 山丹县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.1 | 合格 |
|  | 金昌市疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 永昌县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 天水市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.6 | 合格 |
|  | 秦州区疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.3 | 合格 |
|  | 天水市麦积区疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.3 | 合格 |
|  | 秦安县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 甘谷县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 武山县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 清水县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.6 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.4 | 合格 |
|  | 舟曲县疾病预防控制中心 | -2.7 | -3.1 | 不合格 |
|  | 卓尼县疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 临潭县疾病预防控制中心 | -1.6 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 迭部县疾病预防控制中心 | -1.3 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | 0.1 | 3.2 | 不合格 |
|  | 礼县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 临夏州疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 永靖县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.5 | 合格 |
|  | 广河县地方病防治办公室 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 积石山县地方病防治领导小组办公室 | 0.5 | 1.2 | 合格 |
| 青海 | 青海省地方病预防控制所 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 西宁市疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.4 | 合格 |
|  | 城北区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.7 | 合格 |
|  | 城东区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 城西区疾病预防控制中心 | -0.2 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 城中区疾病预防控制中心 | 1.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 大通县疾病预防控制中心 | 0.6 | -1.2 | 合格 |
|  | 湟源县疾病预防控制中心 | 0.3 | -1.4 | 合格 |
|  | 湟中区疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.6 | 合格 |
|  | 海东市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 互助县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 化隆县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.7 | 合格 |
|  | 乐都区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.8 | 合格 |
|  | 民和县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.4 | 合格 |
|  | 平安区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 循化县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 果洛州疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 班玛县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 玛多县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 玛沁县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 久治县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 达日县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 甘德县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 玉树州疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 玉树市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 称多县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 囊谦县疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.2 | 合格 |
|  | 曲麻莱县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 杂多县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 治多县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 海北州疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 刚察县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 海晏县疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.6 | 合格 |
|  | 门源县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 祁连县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 海西州县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 德令哈市疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.0 | 合格 |
|  | 都兰县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 格尔木市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 天峻县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌兰县疾病预防控制中心 | 1.5 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 黄南州疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 河南县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 尖扎县疾病预防控制中心 | 0.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 同仁市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 泽库县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 贵南县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 同德县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 兴海县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 银川市疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.5 | 合格 |
|  | 兴庆区疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.8 | 合格 |
|  | 金凤区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.5 | 合格 |
|  | 西夏区疾病预防控制中心 | -1.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.8 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.5 | 合格 |
|  | 吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.0 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.9 | 合格 |
|  | 惠农区疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.2 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | -1.2 | -3.3 | 不合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.6 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.0 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.4 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.4 | 合格 |
|  | 中卫市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 吐鲁番市疾病预防控制中心 | -1.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 伊犁州疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.2 | 合格 |
|  | 阿克苏地区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.4 | 合格 |
|  | 喀什地区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.0 | 合格 |
|  | 巴州疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 和田地区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 博州疾控预防控制中心 | 0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.3 | 合格 |
|  | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 克州地区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 哈密市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.6 | 合格 |
|  | 克拉玛依市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.5 | 合格 |
|  | 阿克苏市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 阿瓦提县疾病预防控制中心 | 0.4 | -1.6 | 合格 |
|  | 库车市疾控预防控制中心 | 2.1 | 1.9 | 基本合格 |
|  | 沙雅县疾病预防控制中心 | 2.7 | 1.2 | 基本合格 |
|  | 温宿县疾控预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 且末县疾控预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 阿勒泰市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.7 | 合格 |
|  | 阿图什市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 阜康市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 沙湾市疾病预防控制中心 | -0.6 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 塔什库尔干县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 策勒县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.0 | 合格 |
| 新疆 | 兵团疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.4 | 合格 |
| 兵团 | 第一师阿拉尔市疾病预防控制中心 | 2.8 | 3.9 | 不合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | 1.7 | 3.0 | 不合格 |
|  | 第三师图木舒克市疾病预防控制中心 | 2.6 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | 3.3 | 3.0 | 不合格 |
|  | 第六师疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.5 | 合格 |
|  | 第七师疾病预防控制中心 | 2.8 | 4.0 | 不合格 |
|  | 第八师石河子市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.9 | 合格 |
|  | 第九师疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.3 | 基本合格 |
|  | 第十师综合检验检测中心 | 2.6 | 1.4 | 基本合格 |
|  | 第十三师疾病预防控制中心 | -1.1 | -2.1 | 基本合格 |

表8 各省实验室尿中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | ZB | ZW | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津 | 天津市疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.9 | 合格 |
|  | 天津市西青区疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.4 | 合格 |
|  | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 天津市北辰区疾病预防控制中心 | -0.2 | -1.1 | 合格 |
|  | 天津市武清区疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.2 | 合格 |
|  | 天津市宝坻区疾病预防控制中心 | -1.6 | -1.2 | 合格 |
|  | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 | -1.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 天津市宁河区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 天津市静海区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.7 | 合格 |
|  | 天津市蓟州区疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.2 | 合格 |
| 河北 | 河北省疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 石家庄市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 高邑县疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 深泽县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 平山县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.3 | 合格 |
|  | 晋州市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 赞皇县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 灵寿县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 赵县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 无极县疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.4 | 合格 |
|  | 博野县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 定兴县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 阜平县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 高碑店市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 高阳县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 涞源县疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 蠡县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 清苑区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 曲阳县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 唐县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 徐水区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 涿州市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 保定市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 邯郸市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 丛台区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 邯山区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 复兴区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 成安县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 磁县疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.1 | 合格 |
|  | 大名县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 肥乡区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 馆陶县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 广平县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 鸡泽县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 临漳县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 邱县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 魏县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 永年区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 衡水市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 深州市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 景县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 阜城县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 枣强县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 故城县疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.3 | 合格 |
|  | 饶阳县疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.3 | 合格 |
|  | 武邑县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 冀州区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 安平县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 桃城区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 武强县疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.3 | 合格 |
|  | 青龙满族自治县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 张家口市地方病防治所 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 蔚县疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.3 | 合格 |
|  | 阳原县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 赤城县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 张北县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.6 | 合格 |
|  | 康保县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 沽源县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 尚义县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 承德市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 围场县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 双桥区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 滦平县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 丰宁县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 隆化县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 邢台市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 广宗县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 隆尧县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 任泽区疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 巨鹿县疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.5 | 合格 |
|  | 平乡县疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.8 | 合格 |
|  | 柏乡县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 南宫市疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.5 | 合格 |
|  | 威县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 临西县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 清河县疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 沧州市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 南皮县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 海兴县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 黄骅市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.2 | 合格 |
|  | 青县疾病预防控制中心 | 1.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 沧县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 东光县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 河间市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 泊头市疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 任丘市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.1 | 合格 |
|  | 吴桥县疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 献县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 沧州市运河区疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.1 | 合格 |
|  | 盐山县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 唐山市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 乐亭县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 滦州市疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 玉田县疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 丰润区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 廊坊市疾病预防控制中心 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
|  | 永清县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.6 | 合格 |
|  | 安次区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.6 | 合格 |
|  | 大城县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 三河市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.8 | 合格 |
|  | 文安县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 香河县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.6 | 合格 |
|  | 霸州市疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.6 | 合格 |
|  | 辛集市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 安新县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.6 | 合格 |
|  | 容城县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 雄县疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.3 | 合格 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | -0.5 | 1.3 | 合格 |
|  | 乌兰浩特市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 扎赉特旗疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.3 | 合格 |
|  | 科尔沁右翼中旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 突泉县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.8 | 合格 |
|  | 阿尔山市疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 通辽市疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.8 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼中旗疾病预防控制中心 | -1.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 库伦旗疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.3 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.5 | 合格 |
|  | 奈曼旗疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 科尔沁左翼后旗疾病预防控制中心 | -1.8 | -0.8 | 合格 |
|  | 科尔沁区疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 开鲁县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.9 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.3 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 额济纳旗疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.7 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 巴林左旗疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 林西县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 翁牛特旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 喀喇沁旗疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 宁城县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 巴林右旗疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 元宝山疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.3 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.8 | 合格 |
|  | 达茂旗疾病预防控制中心 | -1.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 固阳县疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 九原区疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.1 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.8 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.4 | 合格 |
|  | 鄂托克旗疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.0 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.8 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 东胜区疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 呼和浩特市玉泉区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 清水河县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 呼和浩特市回民区疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.8 | 合格 |
|  | 呼和浩特市赛罕区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 武川县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.8 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 乌兰察布市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 凉城县疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 化德县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 商都县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 集宁区疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.3 | 合格 |
|  | 兴和县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 丰镇市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.5 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼后旗疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼前旗疾病预防控制中心 | -0.5 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 四子王旗疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.5 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | -1.5 | 0.6 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 海拉尔区疾病预防控制中心 | -1.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 额尔古纳市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 扎兰屯市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 满洲里市疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 牙克石市疾病预防控制中心 | -2.0 | 0.9 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | -4.3 | -2.0 | 不合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.1 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | -3.4 | -1.7 | 不合格 |
|  | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.6 | 合格 |
|  | 二连浩特市疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.9 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.8 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | -1.1 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.5 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.3 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 镶黄旗疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 正镶白旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 正蓝旗疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | -1.5 | 0.6 | 合格 |
| 辽宁 | 辽宁省疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 沈阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.9 | 合格 |
|  | 大连市疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.1 | 合格 |
|  | 鞍山市疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 抚顺市疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 本溪市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 丹东市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 锦州市疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.8 | 合格 |
|  | 营口市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 阜新市疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.6 | 合格 |
|  | 辽阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 盘锦市疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 铁岭市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 朝阳市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.9 | 合格 |
|  | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.8 | 合格 |
| 安徽 | 安徽省疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.4 | 合格 |
| 江西 | 江西省疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 赣州市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 南昌市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 景德镇市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 上饶市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 吉安市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 九江市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 新余市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 鹰潭市疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.3 | 合格 |
|  | 抚州市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 宜春市疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 萍乡市疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 崇义县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.4 | 合格 |
|  | 信丰县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 瑞金市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 江西省于都县疾病预防控制中心 | -1.8 | -0.4 | 合格 |
|  | 全南县疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 江西省上犹县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 兴国县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 赣州市赣县区疾病预防控制中心 | -0.6 | -1.7 | 合格 |
|  | 赣州市章贡区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.7 | 合格 |
|  | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.6 | 合格 |
|  | 大余县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 宁都县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.9 | 合格 |
|  | 南昌县疾病预防控制中心 | 1.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 东湖区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 西湖区疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.8 | 合格 |
|  | 青山湖区疾病预防控制中心 | 1.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 乐平市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.9 | 合格 |
|  | 上饶市铅山县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 上饶市信州区疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.0 | 合格 |
|  | 上饶市广丰区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 上饶市广信区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 遂川县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 新干县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 武宁县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.5 | 合格 |
|  | 修水县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.9 | 合格 |
|  | 永修县疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.5 | 合格 |
|  | 都昌县疾病预防控制中心 | -1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 德安县疾病预防控制中心 | 1.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 新余市渝水区疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 贵溪市疾病预防控制中心 | -0.9 | -1.0 | 合格 |
|  | 临川区疾病预防控制中心 | -1.9 | -0.3 | 合格 |
|  | 东乡区疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 崇仁县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.6 | 合格 |
|  | 广昌县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 南城县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 宜黄县疾病预防控制中心 | 0.8 | 2.5 | 基本合格 |
|  | 南丰县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 乐安县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.1 | 合格 |
|  | 资溪县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 金溪县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 黎川县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.9 | 合格 |
|  | 高安市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 丰城市疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
|  | 袁州区疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 奉新县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 万载县疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 铜鼓县疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 上高县地方病防治站 | 1.5 | 0.5 | 合格 |
|  | 宜丰县疾病预防控制中心 | 1.5 | -1.1 | 合格 |
|  | 樟树市疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.1 | 合格 |
|  | 靖安县疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 芦溪县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.2 | 合格 |
|  | 上栗县疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 湘东区疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 安源区疾病预防控制中心 | 1.2 | -0.3 | 合格 |
| 湖北 | 湖北省疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 黄石市疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 阳新县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 襄阳市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 南漳县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 宜昌市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 长阳土家族自治县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.8 | 合格 |
|  | 五峰土家族自治县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 秭归县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 恩施州疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 恩施市疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.5 | 合格 |
|  | 巴东县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.6 | 合格 |
|  | 鹤峰县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.3 | 合格 |
|  | 建始县疾病预防控制中心 | -1.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 来凤县疾病预防控制中心 | -1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 利川市疾病预防控制中心 | -1.2 | -1.9 | 合格 |
|  | 咸丰县疾病预防控制中心 | -1.5 | 1.5 | 合格 |
|  | 宣恩县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 十堰市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 竹山县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 竹溪县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
| 湖南 | 湖南省疾病预防控制中心 | -2.6 | -2.2 | 基本合格 |
|  | 长沙市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 宁乡市疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 娄底市疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.0 | 合格 |
|  | 冷水江市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 新化县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.6 | 合格 |
|  | 衡阳市疾病预防控制中心 | 0.1 | 1.1 | 合格 |
|  | 耒阳市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 衡南县疾病预防控制中心 | 0.8 | 2.0 | 合格 |
|  | 郴州市疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.0 | 合格 |
|  | 宜章县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.8 | 合格 |
| 广西 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.6 | 合格 |
|  | 河池市疾病预防控制中心 | 3.2 | 1.3 | 不合格 |
|  | 来宾市疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 罗城仫佬族自治县疾病预防控制中心 | 4.2 | 2.9 | 不合格 |
|  | 合山市疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.9 | 基本合格 |
| 重庆 | 重庆市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 3.3 | 1.8 | 不合格 |
|  | 重庆市石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 重庆市巫溪县疾病预防控制中心 | 3.8 | 2.1 | 不合格 |
|  | 重庆市武隆区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.3 | 合格 |
|  | 重庆市云阳县疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 2.5 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 重庆市万盛经开区疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.8 | 合格 |
|  | 重庆市綦江区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
| 四川 | 四川省疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.9 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.8 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.6 | 合格 |
|  | 会理市疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 甘洛县疾病预防控制中心 | -1.6 | -4.5 | 不合格 |
|  | 喜德县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 凉山州疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.9 | 合格 |
|  | 越西县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.8 | 合格 |
|  | 冕宁县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 德昌县疾病预防控制中心 | -0.5 | 1.0 | 合格 |
|  | 攀枝花市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 雅安市雨城区疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.8 | 合格 |
|  | 天全县疾病预防控制中心 | 4.5 | 3.2 | 不合格 |
|  | 荥经县疾病预防控制中心 | 2.2 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 绵阳市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
|  | 德阳市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 泸州市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 叙永县疾病预防控制中心 | -2.2 | -2.7 | 基本合格 |
|  | 古蔺县疾病预防控制中心 | -2.6 | -2.7 | 基本合格 |
|  | 朝天区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 青川县疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 剑阁县疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.7 | 合格 |
|  | 旺苍县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 广元市疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 眉山市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.3 | 合格 |
|  | 洪雅县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.6 | 合格 |
|  | 巴中市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.2 | 合格 |
|  | 南江县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.3 | 合格 |
|  | 达州市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 万源市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
|  | 广安市疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.3 | 合格 |
|  | 邻水县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 宜宾市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.9 | 合格 |
|  | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 宜宾市兴文县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.6 | 合格 |
|  | 宜宾市珙县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.1 | 合格 |
|  | 宜宾市高县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 宜宾市筠连县疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.9 | 合格 |
| 贵州 | 贵州省疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.8 | 合格 |
|  | 贵阳市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 修文县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.5 | 合格 |
|  | 花溪区疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.6 | 合格 |
|  | 清镇市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 白云区疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 开阳县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 乌当区疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 息烽县疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.4 | 合格 |
|  | 六盘水市疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.2 | 合格 |
|  | 六枝特区疾病预防控制中心 | -0.6 | 1.4 | 合格 |
|  | 盘州市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 水城区疾疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.9 | 合格 |
|  | 钟山区疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.8 | 合格 |
|  | 遵义市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 播州区疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 湄潭县疾病预防控制中心 | 2.2 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 桐梓县疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.2 | 合格 |
|  | 习水县疾病预防控制中心 | -1.1 | 1.4 | 合格 |
|  | 仁怀市疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.4 | 合格 |
| 云南 | 云南省地方病防治所 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 大理州疾病预防控制中心 | -2.8 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 洱源县疾病预防控制中心 | -2.2 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.8 | 合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | -1.9 | -0.8 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | -2.8 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 楚雄州疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 楚雄市疾病预防控制中心 | 0.8 | 2.0 | 合格 |
|  | 元谋县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.3 | 合格 |
|  | 牟定县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 德宏州疾病预防控制中心 | 4.2 | 3.4 | 不合格 |
|  | 梁河县疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 昭通市疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 镇雄县疾病预防控制中心 | -0.7 | 0.2 | 合格 |
|  | 昭阳区疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 大关县疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.1 | 合格 |
|  | 永善县疾病预防控制中心 | -0.9 | 0.4 | 合格 |
|  | 绥江县疾病预防控制中心 | 0.6 | -1.5 | 合格 |
|  | 巧家县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 威信县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.6 | 合格 |
|  | 鲁甸县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 彝良县疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 盐津县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 玉溪市疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.1 | 合格 |
|  | 易门县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 澄江市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 曲靖市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.9 | 合格 |
|  | 罗平县疾病预防控制中心 | 0.2 | -1.0 | 合格 |
|  | 会泽县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 宣威市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 富源县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.8 | 合格 |
| 陕西 | 陕西省地方病防治研究所 | -0.7 | -0.5 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 汉滨区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.0 | 合格 |
|  | 石泉县疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 汉阴县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 镇坪县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.1 | 合格 |
|  | 平利县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.9 | 合格 |
|  | 岚皋县疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.0 | 合格 |
|  | 宝鸡市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.5 | 合格 |
|  | 金台区疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.1 | 合格 |
|  | 渭滨区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.4 | 合格 |
|  | 陈仓区疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.6 | 合格 |
|  | 扶风县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.8 | 合格 |
|  | 眉县疾病预防控制中心 | -1.0 | -1.1 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 西乡县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.2 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.4 | 合格 |
|  | 柞水县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 商南县疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 洛南县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 铜川市疾病预防控制中心 | -1.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 渭南市疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 澄城县疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.3 | 合格 |
|  | 蒲城县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.9 | 合格 |
|  | 富平县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.6 | 合格 |
|  | 大荔县疾病预防控制中心 | 0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 合阳县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.6 | 合格 |
|  | 西安市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.1 | 合格 |
|  | 咸阳市疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 兴平市疾病预防控制中心 | -2.2 | -0.9 | 基本合格 |
|  | 礼泉县疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.4 | 合格 |
|  | 乾县疾病预防控制中心 | -2.4 | -1.3 | 基本合格 |
|  | 三原县疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.6 | 合格 |
|  | 泾阳县疾病预防控制中心 | -1.5 | -0.8 | 合格 |
|  | 韩城市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 延安市疾病预防控制中心 | -0.8 | 0.1 | 合格 |
|  | 榆林市疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.1 | 合格 |
| 甘肃 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 平凉市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 兰州市疾病预防控制中心 | -0.3 | 1.6 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | 1.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 白银市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 定西市疾病预防控制中心 | -1.3 | -2.0 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.1 | 合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | 0.4 | -1.3 | 合格 |
|  | 金昌市疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.3 | 合格 |
|  | 天水市疾病预防控制中心 | -1.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.2 | 合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.6 | 合格 |
|  | 临夏州疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.5 | 合格 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.1 | 基本合格 |

表9 各省实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | ZB | ZW | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 0.1 | -1.1 | 合格 |
|  | 兴安盟疾病预防控制中心 | -1.2 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.0 | 合格 |
|  | 通辽市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.4 | 合格 |
|  | 奈曼旗疾病预防控制中心 | 1.4 | 0.9 | 合格 |
|  | 扎鲁特旗疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.2 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.8 | 合格 |
|  | 额济纳旗疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.0 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.9 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 巴林左旗疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.8 | 合格 |
|  | 翁牛特旗疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.8 | 合格 |
|  | 巴林右旗疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.2 | 合格 |
|  | 敖汉旗疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.8 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.6 | 合格 |
|  | 达茂旗疾病预防控制中心 | -0.7 | -1.0 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.2 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.0 | 合格 |
|  | 鄂托克旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 鄂托克前旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.0 | 合格 |
|  | 伊金霍洛旗疾病预防控制中心 | -2.5 | -2.2 | 基本合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
|  | 东胜区疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.1 | 合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.7 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 2.3 | 1.2 | 基本合格 |
|  | 乌兰察布市疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.1 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼后旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.7 | 合格 |
|  | 四子王旗疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.7 | 合格 |
|  | 海拉尔区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.7 | 合格 |
|  | 额尔古纳市疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.7 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.8 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.6 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | -1.4 | -1.3 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | 0.4 | 1.0 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 0.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | -1.7 | -0.8 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.1 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病怒放控制中心 | -0.1 | 0.4 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.5 | 合格 |
|  | 镶黄旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.2 | 合格 |
|  | 正镶白旗疾病预防控制中心 | -1.6 | -0.9 | 合格 |
|  | 正蓝旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.8 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.6 | 合格 |
| 四川 | 四川省疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.1 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | -2.0 | -1.4 | 合格 |
|  | 康定市疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.5 | 合格 |
|  | 泸定县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.8 | 合格 |
|  | 丹巴县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 九龙县疾病预防控制中心 | -0.6 | 1.1 | 合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | 1.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 新龙县疾病预防控制中心 | -1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 白玉县疾病预防控制中心 | 1.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 炉霍县疾病预防控制中心 | -6.7 | 5.2 | 不合格 |
|  | 道孚县疾病预防控制中心 | -2.3 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 甘孜县疾病预防控制中心 | -1.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 色达县疾病预防控制中心 | -1.4 | 0.0 | 合格 |
|  | 德格县疾病预防控制中心 | -2.8 | -2.6 | 基本合格 |
|  | 石渠县疾病预防控制中心 | 1.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 理塘县疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.1 | 合格 |
|  | 巴塘县疾病预防控制中心 | -1.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | -1.8 | -0.2 | 合格 |
|  | 乡城县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 得荣县疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | -6.5 | -8.6 | 不合格 |
|  | 马尔康市疾病预防控制中心 | -6.5 | -6.4 | 不合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | -6.6 | -6.6 | 不合格 |
|  | 黑水县疾病预防控制中心 | -6.9 | -7.2 | 不合格 |
|  | 九寨沟县疾病预防控制中心 | -4.3 | -4.0 | 不合格 |
|  | 阿坝县疾病预防控制中心 | -3.0 | -1.9 | 不合格 |
|  | 松潘县疾病预防控制中心 | -4.4 | -3.9 | 不合格 |
|  | 小金县疾病预防控制中心 | -0.9 | -2.3 | 基本合格 |
|  | 若尔盖县疾病预防控制中心 | -3.4 | -1.9 | 不合格 |
|  | 壤塘县疾病预防控制中心 | -7.0 | -8.7 | 不合格 |
|  | 红原县疾病预防控制中心 | -4.1 | -3.7 | 不合格 |
|  | 理县县疾病预防控制中心 | -4.4 | -3.7 | 不合格 |
|  | 凉山州疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 木里县疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.5 | 基本合格 |
|  | 雅安市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.7 | 合格 |
|  | 雅安市名山区疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.3 | 合格 |
|  | 绵阳市疾病预防控制中心 | 3.4 | 2.1 | 不合格 |
|  | 北川县疾病预防控制中心 | 3.7 | 2.2 | 不合格 |
|  | 平武县疾病预防控制中心 | 3.6 | 2.3 | 不合格 |
|  | 眉山市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 洪雅县疾病预防控制中心 | 1.5 | 1.1 | 合格 |
|  | 宜宾市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 4.2 | 3.9 | 不合格 |
|  | 成都市疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.9 | 合格 |
|  | 郫都区疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.3 | 合格 |
|  | 都江堰市疾病预防控制中心 | 1.7 | 1.4 | 合格 |
| 西藏 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 拉萨市疾病预防控制中心 | -4.0 | -8.1 | 不合格 |
|  | 日喀则市疾病预防控制中心 | -0.1 | -2.1 | 基本合格 |
|  | 山南市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.4 | 合格 |
|  | 林芝市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 昌都市疾病预防控制中心 | -1.8 | -5.6 | 不合格 |
|  | 那曲市疾病预防控制中心 | 3.4 | 1.1 | 不合格 |
|  | 阿里地区疾病预防控制中心 | 2.7 | 2.1 | 基本合格 |
| 甘肃 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.1 | 合格 |
|  | 酒泉市疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.6 | 合格 |
|  | 肃北蒙古族自治县疾病预防控制中心 | 7.6 | 6.9 | 不合格 |
|  | 阿克塞哈萨克族自治县疾病预防控制中心 | 7.7 | 6.9 | 不合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | 0.5 | 1.0 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | 0.7 | 1.2 | 合格 |
|  | 张掖市疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 肃南裕固族自治县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 玛曲县疾病预防控制中心 | 7.3 | 5.6 | 不合格 |
|  | 夏河县疾病预防控制中心 | 7.8 | 5.9 | 不合格 |
|  | 迭部县疾病预防控制中心 | 4.4 | 4.3 | 不合格 |
| 青海 | 青海省地方病预防控制所 | 0.0 | 0.2 | 合格 |
|  | 西宁市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 城北区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 城东区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 城西区疾病预防控制中心 | -3.2 | -3.2 | 不合格 |
|  | 城中区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.6 | 合格 |
|  | 大通县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.1 | 合格 |
|  | 湟源县疾病预防控制中心 | -3.3 | -3.7 | 不合格 |
|  | 湟中区疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 海东市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 互助县疾病预防控制中心 | -3.8 | -3.2 | 不合格 |
|  | 化隆县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 乐都区疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 民和县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 平安区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.4 | 合格 |
|  | 循化县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 果洛州疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.7 | 合格 |
|  | 班玛县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 玛多县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 玛沁县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.6 | 合格 |
|  | 久治县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 达日县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 甘德县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 玉树州疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 玉树市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
|  | 称多县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.4 | 合格 |
|  | 囊谦县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 曲麻莱县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 杂多县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 治多县疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 海北州疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 刚察县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 海晏县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 门源县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 祁连县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 海西州县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 德令哈市疾病预防控制中心 | -4.5 | -3.7 | 不合格 |
|  | 都兰县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 格尔木市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 天峻县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌兰县疾病预防控制中心 | -4.7 | -3.8 | 不合格 |
|  | 黄南州疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 河南县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 尖扎县疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 同仁市疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 泽库县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
|  | 贵南县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 同德县疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.4 | 合格 |
|  | 兴海县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.5 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.5 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.7 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.1 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.9 | 合格 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.1 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 伊犁州疾病预防控制中心 | 1.8 | 0.1 | 合格 |
|  | 哈密市疾病预防控制中心 | 2.3 | 2.2 | 基本合格 |
|  | 巴州疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.2 | 合格 |
|  | 阿勒泰地区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 博州疾病预防控制中心 | -2.6 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.9 | 合格 |
|  | 吉木萨尔县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.4 | 合格 |
|  | 富蕴县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 尼勒克县疾病预防控制中心 | -0.8 | -1.9 | 合格 |

表10 各省实验室水中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | ZB | ZW | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西 | 山西省地方病防治研究所 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 太原市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.3 | 合格 |
|  | 太原市小店区疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 清徐县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 大同市疾病预防控制中心 | -3.3 | -1.7 | 不合格 |
|  | 天镇县疾病预防控制中心 | -3.3 | -1.7 | 不合格 |
|  | 晋中市疾病预防控制中心 | -2.1 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 介休市疾病预防控制中心 | -2.6 | -1.7 | 基本合格 |
|  | 平遥县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.2 | 合格 |
|  | 祁县疾病预防控制中心 | -3.1 | -1.9 | 不合格 |
|  | 朔州市疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 朔州市朔城区疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 怀仁市疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 山阴县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 应县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.4 | 合格 |
|  | 吕梁市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 孝义市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 汾阳市疾病预防控制中心 | 0.8 | -0.2 | 合格 |
|  | 文水县疾病预防控制中心 | 0.2 | -0.1 | 合格 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.1 | 合格 |
|  | 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 1.6 | 1.0 | 合格 |
|  | 赤峰市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 克什克腾旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 包头市疾病预防控制中心 | 3.0 | 1.6 | 不合格 |
|  | 土默特右旗疾病预防控制中心 | -1.4 | -1.4 | 合格 |
|  | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.3 | 合格 |
|  | 达拉特旗疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.2 | 合格 |
|  | 乌审旗疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.4 | 合格 |
|  | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.3 | 合格 |
|  | 准格尔旗疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.0 | 合格 |
|  | 土默特左旗疾病预防控制中心 | 2.0 | 1.1 | 合格 |
|  | 托克托县疾病预防控制中心 | 2.1 | 1.1 | 基本合格 |
|  | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 2.1 | 1.0 | 基本合格 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 2.5 | 1.9 | 基本合格 |
|  | 磴口县疾病预防控制中心 | 2.1 | 1.2 | 基本合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 3.7 | 2.3 | 不合格 |
|  | 临河区疾病预防控制中心 | -1.9 | -1.3 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | 2.3 | 1.3 | 基本合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 3.1 | 2.3 | 不合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | -3.2 | -2.1 | 不合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | -2.2 | -1.5 | 基本合格 |
|  | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | -1.8 | -1.0 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.7 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 1.3 | 0.5 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.1 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.5 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | 1.5 | 0.5 | 合格 |
| 吉林 | 吉林省地方病第一防治研究所 | 0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 白城市疾病预防控制中心 | 1.5 | 0.7 | 合格 |
|  | 大安市疾病预防控制中心 | 2.2 | 0.7 | 基本合格 |
|  | 洮南市疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.0 | 合格 |
|  | 通榆县疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 四平市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 双辽市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.7 | 合格 |
|  | 松原市疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.7 | 合格 |
|  | 扶余市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.9 | 合格 |
|  | 乾安县疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.7 | 合格 |
| 江苏 | 江苏省疾病预防控制中心 | 1.6 | 0.9 | 合格 |
|  | 淮安市疾病预防控制中心 | 2.7 | 1.6 | 基本合格 |
|  | 盱眙县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.3 | 合格 |
|  | 宿迁市疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.0 | 合格 |
|  | 泗洪县疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.2 | 合格 |
| 安徽 | 安徽省疾病预防控制中心 | 0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 五河县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 安庆市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.3 | 合格 |
|  | 宿松县疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 望江县疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.4 | 合格 |
|  | 淮南市疾病预防控制中心 | 1.5 | 0.7 | 合格 |
| 湖北 | 湖北省疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.2 | 合格 |
|  | 仙桃市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 洪湖市疾病预防控制中心 | -1.0 | -0.7 | 合格 |
| 四川 | 四川省疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.5 | 合格 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | -1.3 | -0.9 | 合格 |
|  | 雅江县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.3 | 合格 |
|  | 稻城县疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.3 | 合格 |
|  | 阿坝州疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.5 | 合格 |
|  | 金川县疾病预防控制中心 | 5.4 | 3.7 | 不合格 |
| 云南 | 云南省地方病防治所 | 0.5 | 0.1 | 合格 |
|  | 大理州疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.8 | 合格 |
|  | 弥渡县疾病预防控制中心 | 3.7 | 1.3 | 不合格 |
|  | 剑川县疾病预防控制中心 | 1.8 | 1.3 | 合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | 2.5 | 1.2 | 基本合格 |
|  | 鹤庆县疾病预防控制中心 | -4.3 | -3.0 | 不合格 |
|  | 祥云县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 巍山彝族回族自治县疾病预防中心 | -0.3 | -0.4 | 合格 |
|  | 大理市疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.0 | 合格 |
|  | 临沧市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 耿马县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.5 | 合格 |
|  | 普洱市疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.4 | 合格 |
|  | 镇沅县疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.6 | 合格 |
| 陕西 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.5 | 0.3 | 合格 |
|  | 安康市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 紫阳县疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.5 | 合格 |
|  | 汉中市疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 镇巴县疾病预防控制中心 | 1.1 | 0.7 | 合格 |
|  | 勉县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 商洛市疾病预防控制中心 | 1.5 | 0.8 | 合格 |
|  | 山阳县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.2 | 合格 |
|  | 镇安县疾病预防控制中心 | 1.9 | 1.4 | 合格 |
| 甘肃 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 0.0 | 0.0 | 合格 |
|  | 定西市疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 漳县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.3 | 合格 |
|  | 庆阳市疾病预防控制中心 | -35.0 | -23.5 | 不合格 |
|  | 环县地方病防治办公室 | 1.5 | 0.4 | 合格 |
|  | 武威市疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.9 | 合格 |
|  | 天祝县疾病预防控制中心 | -0.9 | -0.9 | 合格 |
|  | 甘南州疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.0 | 合格 |
|  | 舟曲县疾病预防控制中心 | 2.5 | 1.4 | 基本合格 |
|  | 夏河县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.2 | 合格 |
|  | 合作市疾病预防控制中心 | 369.0 | 224.5 | 不合格 |
|  | 陇南市疾病预防控制中心 | -1.3 | -1.1 | 合格 |
|  | 成县疾病预防控制中心 | -4.0 | -2.5 | 不合格 |
|  | 徽县疾病预防控制中心 | -2.9 | -2.3 | 基本合格 |
| 青海 | 青海省地方病预防控制所 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 海南州疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 共和县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
|  | 贵德县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.4 | 合格 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
|  | 银川市疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.3 | 合格 |
|  | 兴庆区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 金凤区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 西夏区疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.1 | 合格 |
|  | 灵武市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 贺兰县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.6 | 合格 |
|  | 永宁县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 吴忠市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 盐池县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.2 | 合格 |
|  | 同心县疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.6 | 合格 |
|  | 吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.6 | 合格 |
|  | 青铜峡市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.3 | 合格 |
|  | 惠农区疾病预防控制中心 | -1.1 | -0.7 | 合格 |
|  | 平罗县疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.1 | 合格 |
|  | 固原市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
|  | 原州区疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.2 | 合格 |
|  | 彭阳县疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
|  | 西吉县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
|  | 泾源县疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
|  | 隆德县疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.1 | 合格 |
|  | 中卫市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.2 | 合格 |
|  | 中宁县疾病预防控制中心 | -1.2 | -0.6 | 合格 |
|  | 海原县疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.1 | 合格 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.7 | 合格 |
|  | 塔城地区疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.8 | 合格 |
|  | 喀什地区疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 乌苏市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.0 | 合格 |
|  | 巴楚县疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.1 | 合格 |
| 新疆 | 兵团疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.8 | 合格 |
| 兵团 | 第一师阿拉尔市疾病预防控制中心 | -3.1 | -1.5 | 不合格 |
|  | 第二师疾病预防控制中心 | 6.3 | 3.9 | 不合格 |
|  | 第三师图木舒克市疾病预防控制中心 | 2.9 | 1.9 | 基本合格 |
|  | 第四师疾病预防控制中心 | -3.5 | -1.7 | 不合格 |
|  | 第六师疾病预防控制中心 | 1.2 | 0.8 | 合格 |
|  | 第七师疾病预防控制中心 | -2.6 | -1.2 | 基本合格 |
|  | 第八师石河子市疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.5 | 合格 |
|  | 第九师疾病预防控制中心 | 2.5 | 1.9 | 基本合格 |
|  | 第十师综合检验检测中心 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
|  | 第十三师疾病预防控制中心 | -1.5 | -1.0 | 合格 |

表11 各省实验室尿中砷化物含量检测考核结果

| 省份 | 机构名称 | ZB | ZW | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西 | 山西省地方病防治研究所 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
| 太原市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.0 | 合格 |
| 太原市小店区疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.3 | 合格 |
| 清徐县疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.9 | 合格 |
| 大同市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.1 | 合格 |
| 天镇县疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.1 | 合格 |
| 晋中市疾病预防控制中心 | 0.2 | 1.3 | 合格 |
| 介休市疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.1 | 合格 |
| 平遥县疾病预防控制中心 | -0.1 | -0.5 | 合格 |
| 祁县疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.1 | 合格 |
| 朔州市疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.9 | 合格 |
| 朔州市朔城区疾病预防控制中心 | 1.2 | 1.8 | 合格 |
| 怀仁市疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.6 | 合格 |
| 山阴县疾病预防控制中心 | 1.1 | 2.0 | 合格 |
| 应县疾病预防控制中心 | 1.1 | 1.9 | 合格 |
| 吕梁市疾病预防控制中心 | 0.3 | -0.1 | 合格 |
| 孝义市疾病预防控制中心 | 0.3 | 0.0 | 合格 |
| 汾阳市疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.1 | 合格 |
| 文水县疾病预防控制中心 | 0.4 | -0.3 | 合格 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.9 | 合格 |
| 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
| 阿拉善左旗疾病预防控制中心 | 0.2 | 0.3 | 合格 |
| 赤峰市疾病预防控制中心 | -0.2 | -0.2 | 合格 |
| 克什克腾旗疾病预防控制中心 | 0.5 | 3.4 | 不合格 |
| 包头市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.5 | 合格 |
| 土默特右旗疾病预防控制中心 | -0.4 | 0.5 | 合格 |
| 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.4 | 合格 |
| 达拉特旗疾病预防控制中心 | -0.2 | 0.0 | 合格 |
| 乌审旗疾病预防控制中心 | 0.7 | -1.7 | 合格 |
| 杭锦旗疾病预防控制中心 | -0.4 | -0.1 | 合格 |
| 准格尔旗疾病预防控制中心 | -0.1 | 0.0 | 合格 |
| 呼和浩特市疾病预防控制中心 | 1.6 | 3.0 | 不合格 |
| 土默特左旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 2.0 | 合格 |
| 托克托县疾病预防控制中心 | 0.4 | -2.2 | 基本合格 |
| 和林格尔县疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.1 | 合格 |
| 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 1.0 | -0.7 | 合格 |
| 磴口县疾病预防控制中心 | -1.2 | -2.4 | 基本合格 |
|  | 杭锦后旗疾病预防控制中心 | 1.2 | 2.9 | 基本合格 |
|  | 临河区疾病预防控制中心 | -0.9 | -2.0 | 合格 |
|  | 乌拉特后旗疾病预防控制中心 | -1.1 | -1.2 | 合格 |
|  | 乌拉特中旗疾病预防控制中心 | -1.8 | -3.7 | 不合格 |
|  | 五原县疾病预防控制中心 | -2.3 | -3.4 | 不合格 |
|  | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | 1.4 | 0.5 | 合格 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | 0.9 | 1.6 | 合格 |
|  | 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.2 | 合格 |
|  | 鄂温克族自治旗疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.4 | 合格 |
|  | 扎赉诺尔区疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.6 | 合格 |
|  | 新巴尔虎右旗疾病预防控制中心 | 0.9 | 0.2 | 合格 |
|  | 锡林郭勒盟疾病预防控制中心 | -0.3 | -1.7 | 合格 |
|  | 阿巴嘎旗疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 苏尼特左旗疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.1 | 合格 |
|  | 苏尼特右旗疾病预防控制中心 | -0.7 | -0.3 | 合格 |
|  | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.3 | 0.0 | 合格 |
|  | 西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | -0.8 | -0.4 | 合格 |
|  | 太仆寺旗疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.2 | 合格 |
|  | 锡林浩特市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.4 | 合格 |
| 江苏 | 江苏省疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.7 | 合格 |
| 淮安市疾病预防控制中心 | 1.4 | 1.9 | 合格 |
| 宿迁市疾病预防控制中心 | 1.3 | 1.9 | 合格 |
| 安徽 | 安徽省疾病预防控制中心 | 1.1 | -0.3 | 合格 |
| 蚌埠市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.6 | 合格 |
| 安庆市疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
| 淮南市疾病预防控制中心 | 0.6 | 0.6 | 合格 |
| 湖北 | 湖北省疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.4 | 合格 |
| 仙桃市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.1 | 合格 |
| 洪湖市疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.1 | 合格 |
| 贵州 | 贵州省疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.2 | 合格 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | -0.4 | -1.2 | 合格 |
| 兴义市疾病预防控制中心 | -0.4 | 1.0 | 合格 |
| 安龙县疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.6 | 合格 |
| 黔西南州疾病预防控制中心 | 0.1 | 0.7 | 合格 |
| 云南 | 云南省地方病防治所 | -0.1 | -0.6 | 合格 |
| 大理州疾病预防控制中心 | -0.6 | 0.2 | 合格 |
| 弥渡县疾病预防控制中心 | 2.6 | 11.9 | 不合格 |
| 剑川县疾病预防控制中心 | -2.6 | -5.8 | 不合格 |
|  | 宾川县疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 鹤庆县疾病预防控制中心 | -1.8 | 3.2 | 不合格 |
|  | 祥云县疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.3 | 合格 |
|  | 巍山彝族回族自治县疾病预防中心 | -0.8 | -0.7 | 合格 |
|  | 大理市疾病预防控制中心 | -0.5 | 0.2 | 合格 |
|  | 临沧市疾病预防控制中心 | -0.5 | -0.5 | 合格 |
|  | 耿马县疾病预防控制中心 | -0.3 | -0.5 | 合格 |
|  | 普洱市疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.3 | 合格 |
|  | 镇沅县疾病预防控制中心 | -0.6 | -0.1 | 合格 |
| 陕西 | 陕西省地方病防治研究所 | 0.1 | 1.3 | 合格 |
| 安康市疾病预防控制中心 | -0.1 | 1.4 | 合格 |
| 紫阳县疾病预防控制中心 | 0.8 | 1.2 | 合格 |
| 汉中市疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.5 | 合格 |
| 镇巴县疾病预防控制中心 | 0.4 | 0.4 | 合格 |
| 勉县疾病预防控制中心 | 1.0 | 1.7 | 合格 |
| 商洛市疾病预防控制中心 | 1.3 | 2.1 | 基本合格 |
| 山阳县疾病预防控制中心 | 1.6 | 2.6 | 基本合格 |
| 镇安县疾病预防控制中心 | 1.6 | 3.4 | 不合格 |
| 甘肃 | 甘肃省疾病预防控制中心 | -0.1 | -1.6 | 合格 |
| 定西市疾病预防控制中心 | -1.0 | -4.3 | 不合格 |
| 庆阳市疾病预防控制中心 | -1.2 | -2.9 | 基本合格 |
| 武威市疾病预防控制中心 | -1.3 | -2.8 | 基本合格 |
| 甘南州疾病预防控制中心 | -0.5 | -1.8 | 合格 |
| 陇南市疾病预防控制中心 | -3.4 | -0.4 | 不合格 |
| 青海 | 青海省地方病预防控制所 | -0.1 | -1.6 | 合格 |
| 海南州疾病预防控制中心 | -0.2 | -1.9 | 合格 |
| 共和县疾病预防控制中心 | -0.2 | -1.9 | 合格 |
| 贵德县疾病预防控制中心 | -0.2 | -1.9 | 合格 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.6 | 合格 |
| 银川市疾病预防控制中心 | 1.0 | 0.8 | 合格 |
| 吴忠市疾病预防控制中心 | 0.9 | -0.2 | 合格 |
| 石嘴山市疾病预防控制中心 | 0.5 | 0.7 | 合格 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | -0.2 | 1.4 | 合格 |
| 喀什地区疾病预防控制中心 | 0.6 | 3.2 | 不合格 |
| 塔城地区疾病预防控制中心 | -1.1 | 0.2 | 合格 |
| 新疆  兵团 | 兵团疾病预防控制中心 | 0.0 | -0.1 | 合格 |
| 第一师阿拉尔市疾病预防控制中心 | 0.7 | 0.6 | 合格 |
| 第七师疾病预防控制中心 | 0.8 | 0.3 | 合格 |

表12考核样品浓度的公议值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 样品编号 | 均值 | 标准偏差 | 公议值 | 单位 |
| 水中氟化物含量检测 | FS20230101 | 0.35 | 0.02 | 0.35±0.04 | mg/L |
| FS20230102 | 1.85 | 0.04 | 1.85±0.08 | mg/L |
| 尿中氟化物含量检测 | FN20230101 | 0.67 | 0.02 | 0.67±0.04 | mg/L |
| FN20230102 | 2.01 | 0.04 | 2.01±0.08 | mg/L |
| 砖茶中氟化物含量检测 | FC20230101 | 140.3 | 11.5 | 140.3±23.0 | mg/kg |
| FC20230102 | 646.0 | 48.5 | 646.0±97.0 | mg/kg |
| 水中砷化物含量检测 | AS20230101 | 0.009 | 0.001 | 0.009±0.002 | mg/L |
| AS20230102 | 0.111 | 0.004 | 0.111±0.008 | mg/L |
| 尿中砷化物含量检测 | AN20230101 | 0.053 | 0.003 | 0.053±0.006 | mg/L |
| AN20230102 | 0.154 | 0.007 | 0.154±0.014 | mg/L |